ICS 17.100

A 53

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

原子重力仪性能评估方法

Method to evaluate performances of atomic gravimeters

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（草案）

（本稿完成日期：2020年12月21日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 评估方法	2

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国量子计算与测量标准化技术委员会（SAC/TC587）提出并归口。

本文件起草单位：中国计量科学研究院

本文件主要起草人：

原子重力仪性能评估方法

- 范围

本文件规定了原子重力仪性能参数和评估方法。

本文件适用于原子重力仪的性能评价和测试。

- 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

原子重力仪 Atomic Gravimeter

基于原子的物质波干涉原理实现重力加速度绝对值测量的仪器。

注：原子重力仪又称为原子干涉重力仪、原子干涉绝对重力仪、量子重力仪等。

不确定度  uncertainty

表征原子重力仪测量重力加速度的准确性的非负参数，单位为m/s2。

灵敏度  sensitivity

表征原子重力仪对重力加速度变化的响应能力的参数，与测量时间有关，是衡量原子重力仪短时间（100s以下）测量噪声的参数，单位为m/s2/Hz1/2。

稳定度  stability

表征原子重力仪保持其计量特性随时间恒定能力的参数，与测量时间有关，是衡量原子重力仪长时间（100s以上）测量噪声的参数，单位为m/s2。

复现性  reproducibility

表征原子重力仪对某点位重力加速度进行开关机多次测量，所得测量结果的一致性，单位为m/s2。

分辨力  resolution

表征原子重力仪能够测量的重力加速度的最小变化，单位为m/s2。

测量精度  precision

表征原子重力仪对重力加速度测量所得测量值的一致性，单位为m/s2。

测量速率  measurement rate

表征原子重力仪测量重力加速度快慢的参数，单位为Hz。

- 评估方法

  - 评估条件

利用原子重力仪对特定点位进行重力测量，根据测量结果评估原子重力仪性能参数。

点位场地条件：

——振动噪声小于0.1 μg(<10Hz)；

——温度范围20-30℃，波动小于±1℃；

——湿度范围40-60%；

——环境磁场小于2 G。

  - 不确定度

    - 概述

不确定度的评定包括A类评定和B类评定，两者之和即为合成标准不确定度，见公式（1）：

(1)

式中：

U——合成标准不确定度；

A——A类评定不确定度；

B——B类评定不确定度。

    - A类评定

利用原子重力仪长时间测量重力加速度，得到最小的标准方差，即为A类不确定度。

    - B类评定

原子重力仪系统中各种物理因素对重力加速度测量值的影响需要评定，包括塞曼效应、斯塔克效应、拉曼激光方向、激光频率参考、射频相移、重力梯度、自引力效应、科里奥利力效应、波前畸变效应等，以及环境因素对重力加速度测量值的影响，包括固体潮、海洋装载、大气压、极移等效应。根据各物理量的测量不确定度，最终评估得到B类不确定度。

  - 灵敏度

利用原子重力仪测量重力加速度，计算测量结果的阿伦标准差，评估斜率值即为测量灵敏度。阿伦标准差见公式（1）：

…………………………………………… (2)

式中：

σy——阿伦标准差；

τ——测量时间；

y1、y2——相邻两次测量时间内重力加速度的平均测量值。

  - 稳定度

利用原子重力仪测量重力加速度，计算测量结果的阿伦标准差，评估特定测量时间对应的阿伦标准差值，即为稳定度，因此稳定度需要标注对应的测量时间。阿伦标准差的公式见公式（2）。

  - 复现性

利用同一台原子重力仪多次开关机测量某点位重力加速度，计算测量结果的标准差，即为复现性。测量结果的标准差公式见公式（3）。

…………………………………………… (3)

式中：

Σ——测量结果标准差；

N——测量次数；

xi——第i次测量结果。

  - 分辨力

利用原子重力仪测量重力加速度，计算测量结果的阿伦标准差，最小值即为原子重力仪的分辨力。阿伦标准差的公式见公式（2）。

  - 测量精度

利用原子重力仪重复测量重力加速度，计算测量结果的标准差。标准差公式见公式（3）。

  - 测量速率

利用原子重力仪测量重力加速度，得到单个测量值所需要的时间的倒数，即为测量速率，见公式（4）：

…………………………………………… (4)

式中：

R——测量速率；

T——单个测量值所需时间。

注：测量速率又称测量频率，重复频率等。